编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第20练，内容涵盖理解电动系功率表的结构和工作原理，会正确连接功率表测量单相交流功率。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第20练  单相交流功率的测量(二)

一、单项选择题

1. 电动系仪表用于单相交流电路时，表盘以瓦为单位标定，其示值主要反映负载的（   ）

| A. 视在功率大小 | B. 有功功率大小 |
| --- | --- |
| C. 无功功率大小 | D. 瞬时功率峰值 |

【答案】B

【解析】单相交流电路中负载实际消耗并转化为其他形式能量的是有功功率。电动系仪表按电压、电流及相位关系产生转矩，因此示值反映有功功率大小。

2. 电动系仪表的电压支路中接入附加电阻，其主要目的是（   ）

| A. 增大支路磁场 | B. 改变支路相位 |
| --- | --- |
| C. 减小仪表摩擦 | D. 限制支路电流 |

【答案】D

【解析】电压支路并接在被测电路两端，线圈匝数多而导线细，需要串接较大电阻。附加电阻可限制该支路电流，并使仪表适应规定的电压量程。

3. 测量感性负载时，电压支路两端保持不变，仅将电流支路端钮对调，指针偏转方向通常会（   ）

| A. 立即反向 | B. 保持原向 |
| --- | --- |
| C. 先增后减 | D. 逐渐回零 |

【答案】A

【解析】电动系仪表的偏转方向与两个线圈电流方向的相对关系有关。只对调电流支路端钮会改变其中一个线圈的电流方向，所以指针通常出现反向偏转。

4. 某照明负载接入后灯能发光，但功率表指针几乎不动，电压表有读数而电流表无读数，较可能的原因是（   ）

| A. 电压支路短接 | B. 负载功率过大 |
| --- | --- |
| C. 电流支路开路 | D. 指针零位偏高 |

【答案】C

【解析】电压表有读数说明负载两端存在电压，灯能发光说明主电路局部仍有供电现象。电流表无读数且功率表不偏转，较可能是功率表电流支路或与其串联的测量回路开路。

二、多项选择题

5. 在电压和电流有效值不变的条件下，负载功率因数减小时，功率表读数变化的说法正确的有（   ）

| A. 示值随之减小 | B. 示值随之增大 |
| --- | --- |
| C. 示值反映有功 | D. 示值反映视在 |

【答案】AC

【解析】单相交流有功功率与电压、电流及功率因数有关。在电压和电流不变时，功率因数减小会使有功功率减小，因此功率表示值随之减小。

6. 一名维修电工用功率表测量单相电动机输入功率，接线前的正确做法有（   ）

| A. 选定合适电压量程 | B. 选定合适电流量程 |
| --- | --- |
| C. 拆除负载保护装置 | D. 核对端钮极性标志 |

【答案】ABD

【解析】使用功率表前应根据被测电路电压、电流选择量程，并核对端钮极性标志，避免过载或反偏。拆除负载保护装置会降低操作安全性，不属于正确测量步骤。

7. 关于电压支路不同接法引起的测量误差，下列说法正确的有（   ）

| A. 内接法适合小电流负载 | B. 外接法包含电压支路耗能 |
| --- | --- |
| C. 接法选择影响测量误差 | D. 两种接法误差完全相同 |

【答案】BC

【解析】功率表接线时，电压支路取样位置不同，会使仪表读数中包含不同附加功耗。接法选择会影响误差，外接法可能把电压支路耗能计入读数。

8. 某单相负载额定电压为220 V，运行电流约为2 A，估计功率为300 W。选用功率表时，正确的判断有（   ）

| A. 电压量程应不低于220 V | B. 电流量程可低于2 A |
| --- | --- |
| C. 功率量程应覆盖300 W | D. 接线后应先观察偏转 |

【答案】ACD

【解析】仪表量程应能覆盖被测电压、电流和估计功率，避免超量程损坏。接线通电后应先观察指针偏转方向和幅度，若异常应立即断电检查。

三、判断题

9. 功率表标有星号的端钮通常作为同名端，接线时应注意电压支路和电流支路的相对极性。（   ）

【答案】√

【解析】功率表同名端用于保证两个支路电流方向关系正确。若相对极性接反，指针可能反向偏转，读数也不能直接作为正确测量结果。

10. 只要被测电路频率为工频，功率表的电压量程和电流量程可以不作核对。（   ）

【答案】×

【解析】频率符合要求并不代表电压和电流不会超过仪表允许范围。使用功率表前仍应核对电压量程、电流量程和功率量程，防止仪表过载。

11. 功率表的电流支路应承受负载电流，因此导线较粗、匝数较少。（   ）

【答案】√

【解析】电流支路与负载串联，需要通过被测回路电流。为减小压降和发热，该支路通常采用较粗导线和较少匝数。

12. 在单相交流电路中，功率表读数为零时，说明电路中一定没有电压和电流。（   ）

【答案】×

【解析】功率表读数为零可能是电压或电流为零，也可能是相位关系使有功功率为零。不能仅凭读数为零就断定电路中一定没有电压和电流。

四、简答题

13. 简述用电动系功率表测量单相交流功率时的接线注意事项。

【答案】（1）电流支路应与负载串联，使被测负载电流通过该支路。
（2）电压支路应并联在被测负载两端，使其承受负载端电压。
（3）接线时应注意同名端和量程选择，通电后若指针反偏或过量程应立即断电检查。

【解析】本题考查功率表实际接线的基本要求。答题时应从电流支路、电压支路、端钮极性和量程安全四个方面说明，核心是保证接线正确、读数可靠和仪表安全。

五、计算题

14. 某单相交流负载由功率表测得有功功率为660 W，同时电压表读数为220 V，电流表读数为4 A。求该负载的功率因数。

【答案】0.75

【解析】单相交流有功功率按P取U、I与cosφ三者相乘计算，因此功率因数为P除以U与I的乘积。代入数据得cosφ为660除以220与4的乘积，计算结果为0.75，因此该负载的功率因数为0.75。

15. 用功率表测量一只单相负载的功率，电压支路接在负载两端，仪表读数为812 W。已知电压支路消耗功率为12 W，电流支路损耗忽略不计。求：（1）负载的实际有功功率；（2）若负载电压为200 V、电流为5 A，计算修正后的功率因数。

【答案】（1）800 W
（2）0.80

【解析】（1）该接法下功率表读数包含负载功率和电压支路耗能，负载实际有功功率应为仪表读数减去电压支路消耗功率。代入数据得812 W减去12 W，计算结果为800 W。
（2）功率因数为实际有功功率除以电压与电流的乘积。代入数据得800除以200与5的乘积，计算结果为0.80，因此修正后的功率因数为0.80。