编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第25练，内容涵盖理解相位的含义，会用双踪示波器和相位表测量两个同频率信号的相位差。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第25练  相位的测量(一)

一、单项选择题

1. 两个正弦量达到同一变化状态的先后关系，通常用（   ）表示。

| A. 描述先后状态的角量 | B. 表示幅值大小的数值 |
| --- | --- |
| C. 反映频率快慢的参数 | D. 标明周期长短的时间 |

【答案】A

【解析】相位用于表示正弦量在周期变化中所处的位置，两个同频正弦量的先后关系可用角度表示。幅值、频率和周期分别反映大小、快慢和时间长度，不能直接表示先后关系。

2. 相位表接入测量回路时，电压输入端和电流输入端的配合主要用于（   ）。

| A. 改变被测信号频率 | B. 比较两路信号先后 |
| --- | --- |
| C. 调整仪表内部量程 | D. 消除线路绝缘电阻 |

【答案】B

【解析】相位表通过接收两路同频信号，并比较它们在周期变化中的先后位置来显示角度差。它不能改变信号频率，也不是用来测量绝缘电阻的仪表。

3. 用双踪示波器测量两路正弦信号的相位差时，较合理的读数顺序是（   ）。

| A. 先调亮度再估幅值变化 | B. 先换探头再读有效数值 |
| --- | --- |
| C. 先读周期再读时间间隔 | D. 先断电源再测直流电阻 |

【答案】C

【解析】双踪示波器测相位差时，应先从屏幕上读出一个周期对应的水平距离，再读出两波形同相点之间的水平距离。这样才能按比例换算出相位差角度。

4. 用双踪示波器测量时，两路被测信号幅值应接近，但屏幕上一通道幅值约为另一通道的十倍，最可能的原因是（   ）。

| A. 触发源选择不合适 | B. 垂直位置调节偏上 |
| --- | --- |
| C. 扫描时间档位偏小 | D. 探头衰减倍率不同 |

【答案】D

【解析】若两路实际幅值接近而显示幅值相差约十倍，常见原因是两只探头的衰减倍率设置不一致。触发源和扫描时间主要影响波形稳定或水平展开，不会单独造成十倍幅值差异。

二、多项选择题

5. 下列属于相位差测量前应满足的基本条件有（   ）。

| A. 两路信号频率相同 | B. 两路信号幅值相等 |
| --- | --- |
| C. 波形显示稳定清晰 | D. 扫描速度保持最大 |

【答案】AC

【解析】相位差通常针对同频率信号进行比较，示波器读数还要求波形稳定清晰。幅值相等不是必要条件，扫描速度也应按读数需要选择，而不是一律取最大。

6. 在维修交流控制电路时，若需判断电压与电流的先后关系，正确做法有（   ）。

| A. 只测电压峰值大小 | B. 正确接入相位表端子 |
| --- | --- |
| C. 任意调换两路输入线 | D. 核对信号频率是否一致 |

【答案】BD

【解析】判断两路交流量的先后关系，应按仪表要求正确接线，并确认被测信号频率一致。只测峰值不能得到相位信息，随意调换输入线会使超前和滞后关系发生相反判断。

7. 下列关于双踪示波器测量法与相位表测量法的说法，正确的有（   ）。

| A. 示波器可观察波形形状 | B. 相位表可直接读出角度 |
| --- | --- |
| C. 示波器只适合测量直流量 | D. 相位表必须显示完整波形 |

【答案】AB

【解析】双踪示波器能同时显示两路波形，便于观察形状和时间间隔；相位表可直接给出相位角读数。示波器不仅可测直流量，相位表也不依靠完整波形显示来读数。

8. 已知双踪示波器上某正弦信号一个周期占8格，两同相点间隔占2格，下列判断正确的有（   ）。

| A. 相位差为45° | B. 相位差为120° |
| --- | --- |
| C. 时间间隔为周期的四分之一 | D. 相位差为90° |

【答案】CD

【解析】两同相点间隔占2格，一个周期占8格，所以时间间隔为周期的四分之一。一个周期对应360°，四分之一周期对应90°，因此相位差为90°。

三、判断题

9. 两个频率不同的正弦信号也可以用固定相位差长期表示先后关系。（   ）

【答案】×

【解析】相位差的固定比较通常要求两个信号频率相同。若频率不同，两信号的相对位置会随时间改变，不能用一个固定角度长期表示。

10. 用双踪示波器测相位差时，比较的同相点可选两波形相同方向通过零点的位置。（   ）

【答案】√

【解析】相同方向通过零点的位置属于两路正弦波形的对应点，便于读出水平时间间隔。只要选取的对应点一致，就可用于相位差换算。

11. 相位表测量时，调换其中一路输入端接线，可能使超前与滞后的判断发生改变。（   ）

【答案】√

【解析】相位表的读数方向与输入端的参考关系有关。调换一路输入端会改变两路信号的比较基准，可能导致超前和滞后判断相反。

12. 示波器屏幕上两路波形上下位置不同，必然说明两信号存在相位差。（   ）

【答案】×

【解析】波形上下位置主要由垂直位移旋钮或直流分量影响，不能作为判断相位差的依据。相位差应根据水平方向上对应点的间隔来判断。

四、简答题

13. 简述用双踪示波器测量两个同频正弦信号相位差的基本步骤。

【答案】（1）将两路被测信号分别接入示波器两个通道，并选择合适的耦合方式、量程和扫描时间。
（2）调节触发方式、垂直位置和水平位置，使两路波形稳定、清晰，并便于读取一个周期的水平距离。
（3）在屏幕上读出一个周期对应的格数和两波形同相点之间的格数，再按比例换算相位差，并判断超前或滞后关系。

【解析】本题考查双踪示波器测量相位差的操作思路。答题时应围绕接线与量程选择、波形稳定显示、读格换算和方向判断几个关键步骤展开，避免只写仪器名称而缺少测量过程。

五、计算题

14. 校验相位表时，以第一路正弦信号为基准，标准移相器将第二路同频正弦信号调成滞后一个周期的 1/6。求两路信号的相位差，并说明第二路信号相对第一路信号的先后关系。

【答案】相位差为60°；第二路信号滞后第一路信号。

【解析】一个完整周期对应360°。第二路信号滞后一个周期的 1/6，所以相位差为 varphi=360circ× 1/6=60circ。由于题中说明第二路为滞后调整，因此第二路信号相对第一路信号滞后60°。

15. 用相位表检测一只标准移相器。标准移相器设定相位差为45°，相位表连续三次读数分别为44°、46°、45.5°。求：（1）相位表三次读数的平均值；（2）该平均值相对标准值的绝对误差；（3）若允许误差为1.5°，判断该相位表本次检测是否合格。

【答案】（1）45.17°
（2）0.17°
（3）合格

【解析】（1）三次读数平均值为 (44circ+46circ+45.5circ)/3=45.17circ，因此平均读数约为45.17°。
（2）标准值为45°，绝对误差为 |45.17circ-45circ|=0.17circ。
（3）0.17°小于允许误差1.5°，因此该相位表本次检测结果在允许范围内，判断为合格。