编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第15练，内容涵盖理解惠斯通电桥和开尔文电桥的平衡条件，会用直流电桥精确测量电阻。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第15练  电桥法测电阻(二)

一、单项选择题

1. 适用于较高精度测量中值电阻的零位比较式仪器通常称为（   ）

| A. 单臂直流电桥 | B. 双臂直流电桥 |
| --- | --- |
| C. 交流阻抗电桥 | D. 数字钳形电表 |

【答案】A

【解析】单臂直流电桥采用零位比较法测量电阻，常用于中值电阻的精密测量。双臂直流电桥更适合低值电阻测量，交流阻抗电桥主要用于交流参数测量。

2. 在低值电阻测量的四端钮接线中，电位端钮的主要作用是（   ）

| A. 接入电源形成回路 | B. 取得试样两端电压 |
| --- | --- |
| C. 改变桥臂比例关系 | D. 保护检流计线圈 |

【答案】B

【解析】四端钮接线把电流端和电位端分开，电位端主要取出被测电阻本体两端的电压。这样可减小引线电阻和接触电阻对测量结果的影响。

3. 用直流电桥测量时，发现检流计指针偏转后逐渐接近零位，说明此时正在进行的操作是（   ）

| A. 增大电源内阻 | B. 拆除标准电阻 |
| --- | --- |
| C. 调整桥臂使其趋于平衡 | D. 改变被测件材料 |

【答案】C

【解析】检流计指针逐渐接近零位，表示桥路两检测点的电位差逐渐减小。继续调整桥臂参数可使桥路达到平衡状态。

4. 某电桥接好后按下电源按钮，检流计始终无明显偏转，经检查指针和保护开关正常，优先检查的部位是（   ）

| A. 被测件外壳绝缘 | B. 标准臂刻度盘 |
| --- | --- |
| C. 比例臂标称值 | D. 电源支路连接 |

【答案】D

【解析】按下电源按钮后检流计无明显响应，若检流计本身和保护开关正常，应先判断桥路是否得到供电。电源支路接触不良或断开会使桥路没有工作电流。

二、多项选择题

5. 提高直流电桥测量灵敏度时，下列变化可能产生的影响有（   ）

| A. 微小失衡更易观察 | B. 指针偏转可能增大 |
| --- | --- |
| C. 接触电阻完全消除 | D. 读数稳定性要求提高 |

【答案】ABD

【解析】提高灵敏度后，较小的不平衡电流也能引起明显偏转，因此微小失衡更易观察，指针偏转可能增大。同时，环境干扰和接触状态对读数稳定性的要求也更高。

6. 用电桥测量一只电动机绕组电阻时，下列做法合理的有（   ）

| A. 清洁接线端子后夹紧 | B. 选择合适的比例臂 |
| --- | --- |
| C. 读数前等待指针稳定 | D. 任意调换电位端线 |

【答案】ABC

【解析】清洁并夹紧接线端子可减小接触误差，选择合适比例臂有利于读数准确，指针稳定后读数可减少瞬时波动影响。电位端线不能任意调换，否则可能导致接线关系错误。

7. 下列关于两类直流电桥测量特点的说法，正确的有（   ）

| A. 单臂式适合中值电阻 | B. 双臂式适合低值电阻 |
| --- | --- |
| C. 单臂式需四端钮接线 | D. 双臂式可减小引线影响 |

【答案】ABD

【解析】单臂式直流电桥常用于中值电阻测量，双臂式直流电桥常用于低值电阻测量。双臂式通过特殊桥路和四端钮接线，可减小引线电阻及接触电阻的影响。

8. 某单臂电桥的两比例臂分别为400 Ω和100 Ω，标准电阻调到25 Ω时桥路平衡。若被测电阻与标准电阻的比值等于两比例臂之比，下列结论正确的有（   ）

| A. 比例臂之比为4 | B. 被测电阻为100 Ω |
| --- | --- |
| C. 标准电阻应为75 Ω | D. 该题属于零位测量 |

【答案】ABD

【解析】两比例臂之比为400/100，计算结果为4。被测电阻为25 Ω乘以4，结果为100 Ω；电桥平衡时按零位法读取结果，标准电阻不应改为75 Ω。

三、判断题

9. 电桥法测电阻的实质是把未知电阻与已知电阻进行比较。（   ）

【答案】√

【解析】直流电桥利用已知标准电阻和比例臂建立平衡关系，通过比较求出未知电阻值。它不是直接用电流表和电压表读数相除得到电阻。

10. 开尔文电桥只要接入两根导线，就能准确测量低值电阻。（   ）

【答案】×

【解析】开尔文电桥测低值电阻时通常采用四端钮接线，使电流引线和电位引线分开。若只用两根导线，引线电阻和接触电阻会明显影响测量结果。

11. 电桥测量前应根据估计阻值选择量程和比例，避免标准电阻调节范围不合适。（   ）

【答案】√

【解析】被测电阻的估计值会影响比例臂和标准电阻的选择。量程选择不当会导致难以调到平衡点，甚至使读数精度下降。

12. 检流计灵敏度越高，电桥测量结果在任何情况下都越准确。（   ）

【答案】×

【解析】灵敏度过高时，外界振动、热电势和接触不稳定都可能使指针摆动明显。实际测量应在保护检流计的前提下，逐步提高灵敏度并取得稳定读数。

四、简答题

13. 简述开尔文电桥测量低值电阻时减小误差的基本思路。

【答案】（1）采用四端钮接线，使电流端和电位端分开，减少引线电阻对电压取样的影响。
（2）保持接线端接触可靠，避免接触电阻变化引起平衡点漂移。
（3）按平衡条件调节标准电阻和比例臂，使检流计指零后再读取结果。

【解析】本题应围绕低值电阻测量误差来源作答。低值电阻本身很小，引线电阻和接触电阻的影响相对突出，因此要从接线方式、接触可靠性和平衡读数三个方面说明。

五、计算题

14. 某单臂直流电桥测量电阻时，已知比例臂R1为250 Ω，R2为1000 Ω，电桥平衡时标准电阻Rs为80 Ω。若平衡关系为Rx/Rs为R1/R2，求被测电阻Rx。

【答案】20 Ω

【解析】根据平衡关系，Rx为Rs×R1/R2。代入数据得Rx为80×250/1000 Ω。计算结果为20 Ω，因此被测电阻为20 Ω。

15. 某车间用开尔文电桥检测一段铜排电阻，三次平衡读数分别为0.124 Ω、0.126 Ω、0.125 Ω。该铜排技术要求为0.125 Ω，允许偏差为±0.003 Ω。求：（1）三次测量的平均电阻；（2）判断该铜排是否合格。

【答案】（1）0.125 Ω
（2）合格

【解析】（1）平均电阻按三次读数之和除以3计算。代入数据得平均电阻为(0.124+0.126+0.125)/3 Ω，计算结果为0.125 Ω。
（2）允许范围为0.125 Ω减0.003 Ω到0.125 Ω加0.003 Ω，即0.122 Ω至0.128 Ω。平均电阻0.125 Ω在允许范围内，因此该铜排电阻检测合格。